Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня №14 ім.проф.Л.Л.Гіршмана» Харківської міської ради

Інформація про обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі за результатами процедури закупівлі – відкриті торги, початок проведення процедури 28.03.2023 року

З метою прозорого, ефективного та раціонального використання державних коштів надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року №1266, що набрав чинності 19.12.2020 року, про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів»:

1.Предмет закупівлі - ДК 021:2015 - 33160000-9 - Устаткування для операційних блоків (Код НК 024:2019 – 36546 – Лазер, діодний (офтальмологічний медичний  лазер- фотокоагулятор)).

2.Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі :

Технічне завдання розроблене на виконання вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» та Наказу Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 13.04.2016 №680 Всі терміни, які використовуються в цій тендерній документації, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2.1. Апаратура повинна мати наступні технічні характеристики:

- Лазер повинен мати можливість сумісної роботи з офтальмологічною системою CONSTELLATION® Vision System

- Тип лазера - офтальмологичний медицичний лазер-фотокоагулятор з діоднийною накачкою

- Джерело лазерного випромінення – кристал Nd: YVO4 (Yttrium Vanadate) в формі тонкого диску

- Довжина хвилі - 532 нм.

- Максимально можлива потужність 2000 мВт.

- Плавне регулювання потужності від 30 до 200 мВт кроком 10 мВт, від 200 до 500 мВт кроком 20 мВт з додатковим кроком 250, 350 і 450 мВт, від 500 до 950 мВт кроком 50 мВт, від 1000 до 2000 мВт кроком 100 мВт.

- довжина хвилі променя наведення- 635 нм.

- максимальна потужність променя наведення - 1 mW.

- Живлення - 220 В, 50 Гц, запобіжник - 250Vx 6.3A.

- Наявність безперервного та імпульсного режимів.

- Тривалість імпульса – крокове регулювання від 30 до 100 мс кроком 10 мс, від 100 до 300 мс кроком 50 мс, від 300 мс до 1 з кроком 100 мс.

- Можливість підключення щілинної лампи за допомогою адаптера.

- Діаметр лазерної плями - від 50 до 1000 мікрон (при використанні адаптера).

- Можливість підключення двох активних фільтрів для різних типів мікроскопів і наявність фільтрів в ассортименті.

- Наявність підсвітки в педалі управління лазером.

- Можливість збільшувати та зменшувати потужність випромінювання лазера за допомогою додаткових кнопок на ножній педалі.

- Можливість переводити лазер в режим очікування й навпаки, за допомогою додаткових кнопок на ножній педалі.

- Наявність двох портів випромінювання.

- Наявність кольорового РК дисплею.

- Можливість підключення лазерного непрямого офтальмоскопу та щілинної лампи.

- Можливість з’єднання лазера з вітреоретинальною системою за допомогою LAN кабелю й можливістю управління лазером з екрану вітреоретинальної системи

- Наявність функції автоматичної радіочастотної ідентифікації підключення аксесуару в порт випромінення.

- Можливість підключення прямих, вигнутих і комбінованих (с освітленням) лазерних зондів калібрів 23 Ga, 25 Ga, 27Ga,від виробника лазера, зареєстрованих в Україні для даного лазеру для вітреоретинальних втручань, а також наявність датчиків автоматичної радіочастотної ідентифікації в кожному зонді.

- Можливість зберігати параметри випромінення окремо для офтальмоскопу, щілинної лампи й ендолазерного зонду.

- Мікропроцесорне управління.

- Наявність у комплекті непрямого офтальмоскопу, з можливістю підключення до лазеру. Наявність в комплекті кейсу для перенесення лазеру

- Наявність Реєстраційного сертифікату в Україні.

- Гарантійний термін  не менше 12 місяців. Наявність гарантійного та післягарантійного сервісу в Україні.

- Інструкція до приладу має бути перекладена на українську мову.

2.2. Загальні технічні вимоги:

- Доставка запропонованого товару та проведення монтажних й пусконалагоджувальних робіт (введення  в  експлуатацію) на місці його використання має здійснюватися за рахунок Учасника. Учасник повинен надати гарантійний лист довільної форми.

- Спроможність Учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа виробника (якщо Учасник не є виробником товару) або офіційного представника виробника на території України, що підтверджує можливість постачання Учасником запропонованого Товару в необхідній кількості, необхідної якості та в потрібні терміни, які визначені цією тендерною документацією та тендерною пропозицією Учасника. Учасник повинен надати (завантажити у сканованому вигляді) оригінал такого гарантійного листа та копію документу, що підтверджує офіційний статус представника виробника (якщо гарантійного листа надано офіційним представником, а не виробником). Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі.

- Відповідність запропонованого товару наведеним нижче медико-технічним вимогам повинна підтверджуватись інструкцією користувача та/або іншими технічними документами виробника на запропонований товар. Учасник повинен надати : інструкцію користувача, технічний паспорт та заповнену таблицю відповідності медико-технічним вимогам з посиланнями на сторінки наданих інструкції користувача та/або інших технічних документів виробника, на яких міститься відповідна підтверджуюча інформація.

- Запропонований товар повинний бути новим, та таким, що не був у використанні. Учасник повинен надати довідку довільної форми.

- Гарантійний термін експлуатації запропонованого товару становить не менше 12 місяців. Учасник повинен надати довідку довільної форми. Запропонований товар є таким, що не має негативного впливу на навколишнє середовище, тобто Учасник гарантує, що технічні, якісні характеристики запропонованого товару відповідають встановленим законодавством нормам. Учасник повинен надати довідку довільної форми.

На підтвердження Учасник у складі тендерної пропозиції надає копію сертифіката якості, декларації про відповідність чи документа, що підтверджує можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, затверджених  Постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 №753 «Про затвердження технічного регламенту щодо медичних виробів».

- Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника i надає змогу ідентифікувати Товар, його походження, дату виробництва.

- При наданні Учасником еквіваленту(ів) предмета закупівлі, який(i) вимагається(ються) Замовником, Учасник процедури закупівлі у складі пропозиції повинен надати на своєму фірмовому бланку, з вихідним № та датою, порівняльну таблицю із зазначенням технічних характеристик запропонованого(их) товару(ів) та предмета закупівлі, який(i) вимагається(ються).

3.Очікувана вартість предмета закупівлі – 1 055 000  грн. з ПДВ.

4.Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

При визначенні очікуваної вартості закупівлі проводився аналіз ціноутворення на ринку, з метою реалізації заходів комплексної програми Харківської міської ради «Іновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м.Харкова на 2011-2025 роки», та з урахуванням особливостей унікального обладнання, інформації виробника про статус національного дистриб’ютера і наявні підприємства що мають право на реалізацію, через вивчення ціни товару, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі.